Poročilo o izdelavi predserije kablov za eksperiment ATLAS.

Naročilo:

Naročenih je bilo 144 kablov s specificiranimi dolžinami med 1340 in 2080mm (12 različnih dolžin). Ker je na eni kaptonski plahti možno

pojedkati 12 kablov, je bilo skupaj obdelanih 24 enojnih plaht in zlepljenih v 12 dvojnih, iz česar je možno izdelati 144 kablov.

Ugotovitve pregleda izdelkov:

Optični pregled je odkril 24 napak, 12 od teh je nastalih zaradi napake v maski.

Na optično zavrženih kablih je električni test našel 4 prekinitve, ostalo so bile le delne prekinitve.

Električni pregled (IJS) je dodatno odkril 6 kablov s prenizkimi upornostmi med linijami.

En kabel je bil mehansko poškodovan pri rezanju.

Izkoristek:

Optično:  120/144 = 83 procentov

brez napake na maski 120/132 = 91 procentov

Električno: 134/144 = 93 procentov

# Skupaj: 113/144 = 78 procentov

brez napake na maski 113/132 = 85 procentov

Ugotovljena je bila dobra spajkljivost in ustrezen nanos spajke.

Potrebne dopolnitve:

Potrebmo je izboljšati točnost dolžin – dobavljeni kabli so do 15 mm

krajši od naročenih.

Izdelati nove maske, ki imajo dodatno označeno dolžino (IJS).

Izboljšati postopek stiskanja (daljše vmesne plošče).

## Med proizvodnjo je potrebno na plahti označiti dolžino in

serijsko številko plahte (maske preskrbi IJS).